## Sheet1
DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO, Y DỤNG CỤ NĂM 2023
STT | TÊN HÀNG HÓA | ĐVT | SỐ LƯỢNG | THÔNG SỐ, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
1 | Tăm bông (gạc cầu) đường kính 5 cm, tiệt trùng | Viên | 225660 | Thành phần gồm: Lớp vải bọc bên ngoài: Gạc dệt 100% cotton, dài 15cm, màu trắng, không mùi và thấm hút tốt. Lớp gòn bên trong: Bông xơ tự nhiên 100% cotton, fi 5cm, thấm hút tốt, màu trắng, se chắc chắn, không mùi và không lẫn tạp chất. Đóng gói: 20 viên/ gói. Tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn 9001:2015; ISO 13485:2016.
2 | Băng keo lụa lõi liền 2,5cm x 5m | Cuộn | 28420 | Kích thước: rộng 2.5cm, dài ≥ 5m. Vải lụa trắng Acetate Taffeta mềm mại, thóang khí, an toàn cho mọi loại da, có bờ răng cưa dễ xé. Phủ lớp keo oxi kẽm, có độ bám dính cao, không để lại lớp keo thừa trên da khi tháo gỡ. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
3 | Dây truyền dịch an toàn 20 giọt, dài 180cm không kim, màng lọc 15µm | Sợi | 266735 | Chất liệu nhựa PVC, không chứa DEHP. Chiều dài dây 180cm. Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4 mm. Truyền tốc độ 20 giọt/ ml. Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí. Đấu khóa vặn xoắn luer lock . Cửa chích thuốc an toàn. Tiệt trùng từng cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE.
4 | Kim gây tê tủy sống 22G | Cây | 2400 | Đầu kim 3 mặt vát, kích thước 22G x 3 1/2", sắc bén, làm bằng thép không gỉ. Chuôi kim trong suốt, có lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra. Tiệt trùng từng cái, đóng gói riêng. Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE
5 | Kim luồn tĩnh mạch có van an toàn các số (18G, 20G, 22G) | Cây | 142940 | Có đầu bảo vệ bằng kim loại, đầu kim 3 mặt vát. Tạo độ bén tối đa. Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm, chất liệu nhựa y tế, không chứa DEHP. Kim luồn có cánh, có cửa 18G, 20G; 22G. Tiệt trùng từng cái, đóng gói riêng. Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE
6 | Cổng tiêm an toàn, không kim 20cm | Cái | 600 | -Cổng tiêm không kim, an toàn cho nhân viên y tế; Cổng tiêm chất liệu Polypropylene, dây bằng nhựa không PVC dài 20 cm, thể tích mồi 1.48ml, đường kính trong 2.59mm; Tích hợp 2 cổng tiêm, thuận tiện cho việc truyền dịch, tiêm thuốc; Đầu nối khóa vặn xoắn; Sử dụng hệ thống van slit septum, dễ dàng vệ sinh, chống nhiễm khuẩn; Không còn thể tích tồn lưu trong cổng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE
7 | Dây thông tiểu một nhánh số 14 | Sợi | 41400 | Chất liệu cao su thiên nhiên phủ silicon không có chất DEHP, đầu ống bo tròn, bóng được hàn kín liền lạc vào thân ống, tiệt trùng từng cái. Chiều dài 40cm Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE
8 | Gói xỏ lỗ tai, tiệt trùng | Gói | 13600 | Dùng để xỏ lỗ tai cho trẻ sơ sinh. Một gói gồm: Bông hút nước 3cm x 3cm: 02 miếng Bộ kim chỉ: 01 kim khâu số 10, chất liệu thép carbon, đã được xâu chỉ trắng (sợi đôi, chất liệu 100% polyester) cùng xỏ vào 1 que nhựa trắng fi 2,5mm, dài 6,8cm Que tăm 1 đầu bông, thân nhựa, dài 7cm: 01 que Đóng gói: 01 bộ/ gói. Tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn 9001:2015; ISO 13485:2016
9 | Gòn chích 3cm x 3cm, không tiệt trùng | Gói/ 100gram | 125 | Bông xơ tự nhiên 100% cotton, kích thước 3cm x 3cm x 0.5cm, khả năng thấm hút tốt. Bông màu trắng, sợi mảnh, mềm, không mùi và không lẫn tạp chất. Đóng gói: 100gram/ gói. Không tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn 9001:2015; ISO 13485:2016.
10 | Gòn vệ sinh fi 3cm x 6cm, không tiệt trùng | Gói/ 500 gram | 1296 | Bông xơ tự nhiên 100% cotton, kích thước Fi 3cm, dài 6cm, khả năng thấm hút tốt. Bông màu trắng, sợi mảnh, mềm, se chắc chắn, không mùi và không lẫn tạp chất. Đóng gói: 500gram/ gói. Không tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn 9001:2015; ISO 13485:2016.
11 | Băng keo cuộn co dãn 10cm x 2,5m | Cuộn | 6565 | Kích thước: rộng 10cm, dài từ 2,5m đến < 4,5m. Vải nền chất liệu sợi polyester đan không dệt, có độ co giãn tốt, thoáng khí; Phủ lớp keo acrylic có độ bám dính cao, an toàn cho mọi loại da, không để lại lớp keo thừa trên da khi tháo gỡ. Có vạch in cắt sẵn theo kích cỡ. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
12 | Băng keo cuộn co dãn 10cm x 4,5m | Cuộn | 238 | Kích thước: rộng 10cm, dài ≥ 4,5m. Băng thun màu trắng 100% ctton, có độ co dãn tốt, thoáng khí. Phủ lớp keo oxi kẽm có độ bám dính cao, an toàn cho mọi loại da, không để lại lớp keo thừa trên da khi tháo gỡ. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
13 | Băng keo có gạc vô trùng 6cm x 7cm | Miếng | 63010 | Kích thước: 6cm x 7cm Lớp ngoài co giãn tốt chất liệu sợi polyester không đan dệt; phủ keo acrylic có độ bám dính cao, an toàn cho mọi loại da, không để lại lớp keo thừa trên da khi tháo gỡ. Lớp gạc màu trắng, tiệt trùng, thấm hút tốt, mềm, phủ lớp chống dính polyethylene. Tiệt trùng từng cái đóng gói riêng Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA
14 | Băng keo vô trùng dạng trong suốt 10cm x 12cm | Miếng | 14000 | Kích thước: 10cm x 12cm Lớp film mỏng bằng màng polyurethane, trong suốt không thấm nước để dễ theo dõi vùng dán băng. Phủ keo acrylic có độ bám dính cao, an toàn cho mọi loại da, không để lại lớp keo thừa trên da khi tháo gỡ. Dùng để cố định băng gạc bảo vệ vết thương và cố định kim luồn, cố định các thiết bị y tế trên da. Tiệt trùng từng cái đóng gói riêng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA
15 | Băng keo có gạc vô trùng dạng trong suốt dùng trong gây tê tủy sống 5.3cm x 8cm | Cái | 32000 | Kích thước: 53mm x 80mm Lớp film mỏng bằng màng polyurethane bán thấm, trong suốt Phủ keo acrylic có độ bám dính cao, an toàn cho mọi loại da, không để lại lớp keo thừa trên da khi tháo gỡ. Lớp gạc màu trắng, tiệt trùng, thấm hút tốt, mềm, phủ lớp chống dính polyethylene. Dùng để thấm dịch/ màu trong thủ thuật gây tê tủy sống Tiệt trùng từng cái đóng gói riêng Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, FDA
16 | Băng keo vô trùng dạng trong suốt 9cm x 12cm | Cái | 14600 | Kích thước: 9cm x 12cm Lớp film mỏng bằng màng polyurethane, trong suốt không thấm nước để dễ theo dõi vùng dán băng. Phủ keo acrylic có độ bám dính cao, an toàn cho mọi loại da, không để lại lớp keo thừa trên da khi tháo gỡ. Dùng để cố định băng gạc bảo vệ vết thương và cố định kim luồn, cố định các thiết bị y tế trên da. Tiệt trùng từng cái đóng gói riêng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, FDA
17 | Băng keo có gạc vô trùng 9cm x 25cm | Cái | 250 | Kích thước: 9cm x 25cm Lớp ngoài co giãn tốt chất liệu sợi polyester không đan dệt; phủ keo acrylic có độ bám dính cao, an toàn cho mọi loại da, không để lại lớp keo thừa trên da khi tháo gỡ. Lớp gạc màu trắng, tiệt trùng, thấm hút tốt, mềm, phủ lớp chống dính polyethylene. Tiệt trùng từng cái đóng gói riêng Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA
18 | Băng keo có gạc vô trùng 9cm x 30cm | Cái | 250 | Kích thước: 9cm x 30cm Lớp ngoài co giãn tốt chất liệu sợi polyester không đan dệt; phủ keo acrylic có độ bám dính cao, an toàn cho mọi loại da, không để lại lớp keo thừa trên da khi tháo gỡ. Lớp gạc màu trắng, tiệt trùng, thấm hút tốt, mềm, phủ lớp chống dính polyethylene. Tiệt trùng từng cái đóng gói riêng Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA
19 | Gạc hút 20cm x 7cm x 8 lớp, không tiệt trùng | Cái | 9600 | Chất liệu: Gạc y tế được dệt từ 100% sợi cotton, màu trắng, khả năng thấm hút cao. Kích thước: 20cm x 7cm x 8 lớp. Đóng gói: 100 cái/ gói. Không tiệt trùng. Đạt ISO 13485, ISO 9001; FDA; CFS
20 | Gạc hút 23cm x 7cm x 4 lớp, không tiệt trùng | Cái | 35600 | Chất liệu: Gạc y tế được dệt từ 100% sợi cotton, màu trắng, khả năng thấm hút cao. Kích thước: 23cm x 7cm x 4 lớp. Đóng gói: 100cái/ gói. Không tiệt trùng. Đạt ISO 13485, ISO 9001; FDA; CFS
21 | Bơm tiêm 3ml kim 23 | Cái | 472780 | Chất liệu nhựa y tế không chứa DEHP, dung tích 3ml, cỡ kim 23Gx 1 inch. Kim chích bằng kim loại không rỉ, nhẵn, bờ vách kim sắc bén, góc vát, không làm tổng thương khi chích, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Xi lanh có vạch chia dung tích rõ ràng. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Tiệt trùng từng cái, đóng gói riêng. Đạt tiêu chuẩn TCVN 5903:1995, ISO 13485 và CE.
22 | Bơm tiêm 50ml không kim, tương thích máy bơm tiêm tự động B.Braun | Cái | 76696 | Chất liệu Polypropylen, không chứa DEHP, không chứa latex, dung tích 50ml, không kim. Thân ống xi lanh trong suốt, có chia vạch rõ nét, chính xác với vạch chia nhỏ nhất là 1ml. Piston dễ dàng rút thể tích. Chất bôi trơn giữa vòng piston và thành xi lanh không màu Có đầu khóa vặn xoắn Luer Lock, sử dụng tương thích tất cả máy bơm tiêm tự động B. Braun đang sử dụng tại bệnh viện Tiệt trùng từng cái, đóng gói riêng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE.
23 | Bơm tiêm insulin 1ml | Cái | 720 | Chất liệu nhựa PP dùng trong y tế, dung tích 100UI/ 1ml Kim tiêm bằng thép không gỉ , cỡ kim 0.3mm(30G) x 0.8mm. Xi lanh có vạch đánh dấu thang đo U-100 Đóng gói phù hợp với mục đích chuyên môn, tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE.
24 | Dây cho ăn số 16 | Sợi | 2983 | Chất liệu nhựa y tế, không chứa DEHP, có nắp; kích cỡ: số 16. Đầu bo tròn, giảm tổn thương dễ chèn, 2 lỗ so le giúp dẫn lưu tối đa tránh tắc nghẽn, chiều dài 40-50cm. Tiệt trùng từng cái, đóng gói riêng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE.
25 | Dây truyền dịch an toàn 20 giọt/ml, dài >=210cm, không kim, màng lọc 46µm | Sợi | 3840 | Dây truyền dịch 20 giọt/ml, dài >=210cm. Chất liệu nhựa y tế, không chứa DEHP. Tích hợp 2 cổng tiêm không kim, 2 khóa áp lực dương, màng lọc 46µm cuối đường dây tạo nên hệ thống tiêm truyền an toàn, khép kín, giữ kim thông suốt, chống ngẹt kim; Tương thích với các loại máy truyền dịch. Tiệt trùng từng cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE.
26 | Dụng cụ sinh thiết nội mạc tử cung sử dụng một lần | Cái | 110 | Thiết kế dạng ống hút, dùng sinh thiết mô học tại niêm mạc tử cung -Màu sắc: Trong suốt -Chất liệu vỏ bọc: PC . Tiệt trùng từng cái, đóng gói riêng. Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA
27 | Kim gây tê tủy sống 25G, 27G | Cây | 20500 | Đầu kim 3 mặt vát, kích thước 25G; 27G x 3 1/2", sắc bén, làm bằng thép không gỉ. Chuôi kim trong suốt, có lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra. Tiệt trùng từng cái, đóng gói riêng. Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE
28 | Kim lấy máu tương thích máy thử đường huyết | Cây | 12000 | Kim làm từ thép không gỉ, đầu nhọn sắc bén, vát 3 mặt, không kích ứng da, có vỏ nhựa bảo vệ bên ngoài, kim dùng cho bút tự động để lấy máu thử đường huyết, sử dụng 01 lần. Cung cấp thiết bị sử dụng sản phẩm. Tiệt trùng từng cái, đóng gói riêng. Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE
29 | Kim luồn tĩnh mạch, không cánh, không cửa, có van an toàn số 24Gx 3/4, 16Gx2" | Cây | 63200 | Kim luồn tĩnh mạch có đầu bảo vệ an toàn, không cánh, không cửa chích thuốc, chất liệu nhựa y tế, không chứa DEHP. Kích cỡ kim 24Gx 3/4", 16Gx2" Tiệt trùng từng cái, đóng gói riêng. Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE
30 | Kim sinh thiết gai nhau 18G/150mm tiệt trùng | Cây | 396 | Dụng cụ dùng để sinh thiết gai nhau dưới sóng siêu âm, dài 150mm, kim 18G. Tiệt trùng từng cái, đóng gói riêng. Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE
31 | Kim sinh thiết gai nhau 19G/150mm tiệt trùng | Cây | 100 | Dụng cụ dùng để sinh thiết gai nhau dưới sóng siêu âm, dài 150mm, kim 19G. Tiệt trùng từng cái, đóng gói riêng. Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE
32 | Lọ nhựa đựng mẫu vô trùng 50ml | Cái | 29160 | Lọ có thể tích 50ml, được làm bằng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với hóa chất và bệnh phẩm chứa bên trong. Có nắp màu đỏ ,bên ngoài thành lọ có nhãn. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn : ISO
33 | Túi chứa oxy 2500ml-3000ml | Cái | 121 | Túi chứa oxy dùng thay thế trong bóp bóng giúp thở silicon, loại 2.500ml ÷ 3.000ml. Vật liệu an toàn dễ làm sạch, độ bền cao sử dụng nhiều lần. Đạt tiêu chuẩn : ISO
34 | Túi ép 100mm x 70m tương thích máy hấp nhiệt độ thấp Plasma | Cuộn | 120 | Giấy gói dụng cụ để hấp tiệt trùng cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng H2O2 loại có 2 mặt.- Mặt Tyvek cho phép thẩm thấu H2O2 - Mặt Milag trong suốt, không thẩm thấu H2O2; Kích thước 100 mm x 70 m Có chỉ thị màu đỏ giúp đánh giá sự tiếp xúc với H2O2. Tương thích máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma Đạt tiêu chuẩn: EC, ISO 13485
35 | Túi ép 150mm x 70m tương thích máy hấp nhiệt độ thấp Plasma | Cuộn | 60 | Giấy gói dụng cụ để hấp tiệt trùng cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng H2O2 loại có 2 mặt. Mặt Tyvek cho phép thẩm thấu H2O2. Mặt Milag trong suốt, không thẩm thấu H2O2 - Kích thước 150 mm x 70 m Có chỉ thị màu đỏ giúp đánh giá sự tiếp xúc với H2O2. tương thích máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma Đạt tiêu chuẩn: EC, ISO 13485
36 | Túi ép 200mm x 70m tương thích máy hấp nhiệt độ thấp Plasma | Cuộn | 48 | Giấy gói dụng cụ để hấp tiệt trùng cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng H2O2 loại có 2 mặt. Mặt Tyvek cho phép thẩm thấu H2O2 Mặt Milag trong suốt, không thẩm thấu H2O2 - Kích thước 200 mm x 70 m. Có chỉ thị màu đỏ giúp đánh giá sự tiếp xúc với H2O2. Tương thích máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma Đạt tiêu chuẩn: EC, ISO 13485
37 | Túi ép 250mm x 70m tương thích máy hấp nhiệt độ thấp Plasma | Cuộn | 24 | Giấy gói dụng cụ để hấp tiệt trùng cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng H2O2 loại có 2 mặt. Mặt Tyvek cho phép thẩm thấu H2O2. Mặt Milag trong suốt, không thẩm thấu H2O2 - Kích thước 250 mm x 70 m. Có chỉ thị màu đỏ giúp đánh giá sự tiếp xúc với H2O2. Tương thích máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma Đạt tiêu chuẩn: EC, ISO 13485
38 | Túi ép 350mm x 70m tương thích máy hấp nhiệt độ thấp Plasma | Cuộn | 24 | Giấy gói dụng cụ để hấp tiệt trùng cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng H2O2 loại có 2 mặt. Mặt Tyvek cho phép thẩm thấu H2O2. Mặt Milag trong suốt, không thẩm thấu H2O2 - Kích thước 350 mm x 70 m. Có chỉ thị màu đỏ giúp đánh giá sự tiếp xúc với H2O2. tương thích máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma
39 | Túi phồng 300mm x 100m máy ép túi tiệt trùng | Cuộn | 50 | •>= 3 đường hàn nhiệt• Chât liệu 2 lớp: 1 lớp giấy và 1 lớp film trong suốt (PET/PE) • Lớp giấy y tế có độ bền cơ học cao, đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập sau 1 lần tiệt trùng, có khả năng chịu nhiệt cao• Phù hợp cho hai loại tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO. • Chỉ thị hóa học được in trên mép túi, trên mặt giấy chuyển màu chính xác và rõ ràng. Kích thước: 300mm x 8cm x 100m • Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, ISO 11607 và cGMP
40 | Bóng dẫn lưu Silicone 150ml | Cái | 1205 | Chất liệu silicone, dung tích 150ml. Sử dụng được nhiều lần. Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ > 120oC Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE
41 | Catheter tĩnh mạch rốn các cỡ Fr 4,5,6 | Cái | 1560 | Chất liệu PVC, có chất cản quang, trong suốt, lổ tròn ở đầu catheter, đầu dây được bo tròn; được đánh dấu từng cm, từ 5-25cm. Có nhiều kích cở: Fr 4, 5, 6. Tiệt trùng từng cái Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE, FDA
42 | Cathete tĩnh mạch rốn hai nòng | cái | 360 | Catheter mạch rốn 2 nòng dùng: Truyền các loại thuốc không tượng hợp, truyền thuốc và truyền dinh dưỡng cùng lúc. Đóng gói: -01 catheter chất liệu PUR: + Dài 20cm +Cỡ 4Fr Thể tích mồi dịch 2x0.26ml Tốc độ truyền 11&12ml/ phút Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE, FDA
43 | Cathete tĩnh mạch ngoại biên (PICC), side số 1F | cái | 700 | Bao gồm: - 1 cathete chất liệu PUR, cỡ 1Fr, tốc độ truyền 0,7ml/phút - 1 kim luồn cỡ 24G Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE, FDA
44 | Cổng tiêm an toàn, không kim 40cm | Cái | 2400 | Cổng tiêm không kim, an toàn cho nhân viên y tế; Cổng tiêm chất liệu Polypropylene, dây bằng nhựa không PVC dài 40cm, thể tích mồi 1.48ml, đường kính trong 2.59mm; Tích hợp 2 cổng tiêm, thuận tiện cho việc truyền dịch, tiêm thuốc; Đầu nối khóa vặn xoắn; Sử dụng hệ thống van slit septum, dễ dàng vệ sinh, chống nhiễm khuẩn; Không còn thể tích tồn lưu trong cổng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE
45 | Dây nối có khoá tiệt trùng, dài 30cm | Sợi | 4000 | Chất liệu nhựa y tế không chứa DEHP, dài 30cm. Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. 2 đầu dây có khóa vặn xoắn. Tiệt trùng từng cái Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE
46 | Dây nối máy bơm tiêm 140cm, sử dụng cho sơ sinh | Sợi | 77900 | Chất liệu nhựa y tế không chứa DEHP, dài 140 cm. Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. Đầu nối khóa vặn xoắn, tương thích máy bơm tiêm sử dụng cho sơ sinh. Đường kính trong 0.9mm, đường kính ngoài 1.9mm. Tiệt trùng từng cái Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE
47 | Dây thở sơ sinh T-Piece dùng 1 lần | Sợi | 80 | Dây thở sơ sinh T-Piece dùng 1 lần, tương thích với hệ thống hồi sức sơ sinh di động GE Healthcare hoạc tương đương
48 | Sonde niệu quản (Pezzer) các số 18, 22, 24, 26, 28 | Cái | 372 | Chất liệu cao su thiên nhiên, không độc tính, không chất DEHP gây hại, không gây kích ứng, đầu ống hình quả bí có lỗ thông. Dài 40cm Tiệt trùng từng cái. Tiêu chuẩn ISO, CE
49 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 2/0 kim tròn 1/2C 25-26mm, chỉ dài 70-80cm. | Sợi | 360 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 2/0 kim tròn 1/2C 25-26mm, chỉ dài 70-80cm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO và CE/FDA
50 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 4/0 kim tròn 1/2C 17-18mm, chỉ dài 70-80cm. | Sợi | 60 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 4/0 Polyglycolic acid kim tròn 1/2C 17-18mm, chỉ dài 70-80cm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO và CE/FDA
51 | Dây cắt đốt đơn cực | Cái | 18100 | Dây cắt đốt đơn cực dùng 1 lần cho máy cắt đốt, gồm: tay cầm có 2 phím bấm, dây nối dài ≥3m, phím cắm 3 chấu. Tương thích máy EXCELL và AESCULAP. Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO và CE
52 | Tay dao BiClamp 200C tương thích máy cắt đốt ERBE | Cái | 5 | Tay dao hàn mạch máu, dài 200mm, đầu tip cong 18 độ, trơn nhẵn , bọc lớp cách điện, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ cao ≥ 138 độ C,tương thích với máy cắt đốt Erbe Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE
53 | Tay dao BiClamp 270C tương thích máy cắt đốt ERBE | Cái | 5 | Tao dao hàn mạch máu, dài 270mm, đầu tip cong 18 độ, trơn nhẵn , bọc lớp cách điện,hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ cao ≥ 138 độ C, tương thích với máy cắt đốt Erbe Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE
54 | Tay dao Ligasure 23cm (mổ hở) tương thích máy coviden | Cái | 10 | Tay dao hàn mạch mổ hở hàm phủ nano chống dính, đầu cong, chiều dài thân dao 23cm, đường kính thân dao 5mm, quay 350 độ tương thích máy coviden Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE
55 | Tay dao Ligasure 37cm (mổ nội soi) tương thích máy coviden | Cái | 10 | Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano chống dính, đầu cong, chiều dài thân sao 37cm, đường kính thân dao 5mm, quay 350 độ, tương thích máy coviden Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE
56 | Mãnh ghép Prolene 15cm x 15 cm | Cái | 180 | Chất liệu: polypropylen không tiêu Kích thước 15 x 15 cm Trọng lượng: 45 g/m2, Kích thước lỗ lưới: 2,38 ± 0,03 mm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO và CE/FDA
57 | Phim khô laser 20cm x 25cm | Tấm | 35000 | Loại phim in ngay dạng tấm phẳng, làm từ plastic, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, sử dụng tương thích với máy in phim khô Fuji. Loại 20 x 25 cm. Bên ngoài bao chứa có in mã vạch để máy in phim nhận dạng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE
58 | Bao đo huyết áp tương thích monitor GE | Cái | 32 | - Loại bao vải kèm túi cao su có dây 1-2 nhánh, đầu kết nối với Monitor -Tương thích monitor GE
59 | Bao đo huyết áp tương thích monitor Philips | Cái | 180 | - Loại bao vải kèm túi cao su có dây 1-2 nhánh, đầu kết nối với Monitor -Tương thích monitor philips
60 | Buồng tiêm truyền dưới da | Bộ | 10 | Bao gồm: Buồng tiêm, catheter, cây chọc mạch, dụng cụ tạo đường hầm, kim Huber thẳng 20G, kim Huber cong 90° 20G, kim tiêm 18G, kim an toàn sử dụng cho buồng tiêm 20G, cây nong, kim luồn 18G, 2 bơm tiêm, dây dẫn đầu J (có thêm 1 dây dẫn phủ hydrophilic 6Fr), 3 poin-lock (chống kim cắt) Sử dụng 1 lần, tiệt trùng, không latex, không pyrogenic Tiêu chuẩn ISO, CE
61 | Đầu cone trắng 10mcl | Cái | 50000 | Đầu cone trắng. Chất liệu nhựa, tinh khiết. Dung tích hút 10mcl, không bám dính, không chứa: DNA, DNase, RNase, nội độc tố.Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/ FDA Hấp tiệt trùng được.
62 | Dây dẫn đường chụp chẩn đoán đầu thẳng | Cái | 10 | Dây dẫn đường chụp chẩn đoán đầu thẳng - Chiều dài dây dẫn: ≥ 150 cm. - Chiều dài của phần đầu linh hoạt: ≥3 cm. - Đường kính: 0.025'', 0.035'', 0.038''. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO và TCVN/ TCCS
63 | Kẹp rốn tiệt trùng | Cái | 38400 | Dùng để kẹp rốn trẻ sau sinh. Chất liệu nhựa an toàn không có chất phụ gia DEHP. Tiệt trùng từng cái. Tiêu chuẩn chất lượng ISO
64 | Tấm điện cực trung tính tương thích với máy cắt đốt Valleylab/Covidien/Medtronic | Cái | 3000 | - Tấm điện cực trung tính sử dụng cho máy cắt đốt, có vòng đẳng thế chia tấm điện cực thành 2 phần đối xúng, diện tích bề mặt tiếp xúc ≥ 75cm2, keo dán phủ đều trên bề mặt. Kích thước: (170 x 130) ± 10 mm. Tiêu chuẩn ISO, CE/FDA
65 | Túi hơi huyết áp kế | Cái | 50 | Loại bao vải, đễ thay thế cho Máy đo huyết áp loại bóp tay cho người lớn.. Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/ FDA/TCVN/ TCCS
66 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường (sơ sinh) | Cái | 240 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường có van khóa lấy mẫu máu kín sơ sinh bao gồm: Đoạn dây chính 30inch và dây phụ 06 inch và màu xanh 60inch(OD 2.8mm x ID 0.975mm).1 khóa 4 ngã màu trắng, 1 khóa lấy mẫu máu kín (sampling stopcock), transducer DPT 3cc Thông số kỹ thuật transducer Nhiệt độ hoạt động: 150C-400C. Tiêu chuẩn ISO, CE
67 | Lưỡi cong Mac 4 | Cái | 86 | Lưỡi đặt nội khí quản Macintosh cong số 4. - Số lượng sợi dẫn quang > 6.000 sợi - Lưỡi đèn được thiết kế nguyên khối - Lưỡi đèn được làm hoàn toàn bằng thép - Bề mặt lưỡi đèn được mạ crôm - Hấp tiệt trùng ≥ 4.000 lần ở nhiệt độ 134 độ C - Bề ngang của tất cả các lưỡi ≤ 15mm - Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO, CE/ FDA
68 | Đầu dò cơn gò tương thích với monitor sản Advance FM3000 | Cái | 12 | Đầu dò cơn gò tương thích với monitor sản Advance FM3000
69 | Đầu dò tim thai tương thích với monitor sản Advance FM3000 |  | 10 | Đầu dò tim thai tương thích với monitor sản Advance FM3000
70 | Giấy in monitor sản Huntleigh 142mm x 150mm | Xấp/300 tờ | 1280 | Giấy in monitor sản khoa, tương thích máy Huntleigh. Loại giấy không ghi đường kẻ; Kích thước 142mmx150mmx300 sheet Tiêu chuẩn ISO, CE
71 | Dãy ống đục 8 giếng 0,2ml cho Realtime PCR | dãy | 120 | - Dây 8 ống PCR thể tích 0,2 ml, chuyên dụng dùng trong phản ứng PCR định lượng (real-time PCR), phù hợp sử dụng cho máy Real time PCR. - Nắp phẳng gắn liền với từng ống chống nhiễm chéo - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE
72 | Đĩa 96 giếng 0,2ml điện di mao quản tương thích máy ABI | Cái | 240 | Chất liệu Polypropylene tương thích máy ABI 3130/3500, trong suốt, không chứa: DNA, DNase, RNase, Pyrogen, nội độc tố, góc khía đơn. Thể tích 0,2ml Đạt tiêu chuẩn ISO, CE
73 | Đĩa mẫu 96 giếng tương thích máy CFX96 | Cái | 240 | Chất liệu PP, trong suốt; tương thích với nhiều loại máy PCR định lượng- CFX96; thể tích 0,2ml Đạt tiêu chuẩn ISO, CE
74 | Giấy lau kính hiển vi | Tờ | 8000 | Chất liệu giấy đặc biệt, không trầy xướt, không tạo xơ, không vụn bụi bẩn. Tiêu chuẩn ISO, CE
75 | Hộp 81 chỗ cho tuýp giữ mẫu lạnh 2ml | Cái | 240 | Hộp trữ lạnh 81 vị trí, dùng cho tube 1 – 2mL Chất liệu của hộp, nắp: Virgin Polycarbonate Số vị trí mẫu: Tối đa 81 vị trí, thích hợp cho cả loại ống trữ lạnh ren trong và ren ngoài Khoảng nhiệt độ có thể chịu được nhiệt độ từ - 196° C đến +121°C Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ hộp
76 | Lam kính đầu mờ (sử dụng cho máy in lam) | Cái | 120000 | Chất liệu kính vôi xút siêu trắng, lam kháng hóa chất và dung môi. Kích thước: 26x76x1mm ±1mm. Tương thích với máy in lam kính Tiêu chuẩn ISO, CE
77 | Lame mờ 76 x 26mm | Miếng | 394032 | Chất liệu bằng kính trong suốt, không mờ, không bọt khí, không vết nứt, 1 đầu kính được mài mờ 20-30mm. Kích thước 76x26mm Tiêu chuẩn ISO, CE
78 | Micropipette 100-1000 mcl | Bộ | 2 | Loại Micropipette 1 kênh có thể điều chỉnh từ 100-1000mcl. Tương thích và gắn được với nhiều thương hiệu pipet tip. Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/ FDA
79 | Micropipette 10-100 mcl | Bộ | 4 | Loại Micropipette 1 kênh có thể điều chỉnh từ 10 -100mcl. Tương thích và gắn được với nhiều thương hiệu pipet tip. Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/ FDA
80 | Micropipette 20-200 mcl | Bộ | 2 | Loại Micropipette 1 kênh có thể điều chỉnh từ 20-200mcl. Tương thích và gắn được với nhiều thương hiệu pipet tip. Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/ FDA
81 | Miếng dán cao su đĩa điện di 96 giếng tương thích máy giải trình tự gen ABI | Cái | 150 | Được làm từ chất liệu silicone, thảm có thể hấp tiệt trùng, rửa qua các chất tẩy và cồn để sử dụng lại. Tương thích máy giải trình tự gen ABI. Tiêu chuẩn ISO, CE/ FDA
82 | Miếng dán cao su hộp dung dịch đệm Cathode tương thích máy giải trình tự gen ABI 3500 | Cái | 24
83 | Miếng dán đĩa 96 giếng tương thích máy CFX96 | Cái | 300 | Miếng dán đĩa được thiết cho các phản ứng PCR, Real-Time PCR. Độ rõ của phim cho phép phân tích quang học trong khi chạy RT-PCR, không chứa các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả chạy RT-PCR. Sử dụng cho đĩa 96 pcr tương thích máy CFX96 Tiêu chuẩn ISO, CE/ FDA
84 | Ống mao dẫn 75mm/ 75mcl | Cái | 21100 | Chất liệu thủy tinh 75mm/ 75mcl. Bên trong có tẩm chất chống đông Heparin. Tiêu chuẩn ISO, CE
85 | Ống nghiệm Citrate 12 x 75mm | Cái | 118050 | Ống nghiệm nhựa, kích thước 12(± 1) x75mm, nắp nhựa. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% kháng đông cho 2ml máu. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO
86 | Ống nghiệm Edta 12 x 75mm | Cái | 89620 | Ống nghiệm nhựa, kích thước 12(± 1)x75mm, nắp nhựa. Hóa chất bên trong là EDTA K2 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate) kháng đông cho 2ml máu.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO
87 | Ống nghiệm Heparin 12 x 75mm | Cái | 193130 | Ống nghiệm nhựa, kích thước 12(± 1)x75mm, nắp nhựa. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium kháng đông cho 2ml máu. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO
88 | Ống nghiệm Serum 12 x 75mm | Cái | 4500 | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13x75mm, nắp nhựa. Hóa chất bên trong là là hạt nhựa Polystyrene, có vạch định mức, ghi rõ thể tích trên nhãn ống. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO
89 | Ống nghiệm nhựa có nắp 16x100mm | Cái | 152560 | Chất liệu nhựa y tế, trong suốt, kích thước 16x100mm, có nắp. Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE/FDA
90 | Ống nghiệm nhựa có nắp 13x100mm | Cái | 38700 | Chất liệu nhựa PS trong suốt; kích thước 13x100mm; Có nắp. Tiêu chuẩn chất lượng ISO
91 | Ống nghiệm nhựa không nắp 5ml | Cái | 30000 | Chất liệu nhựa PS trong suốt; kích thước 5ml, hình trụ tròn, đáy tròn, không nắp. Tiêu chuẩn chất lượng ISO
92 | Pipette Pasteur 150mm tiệt trùng | Cái | 45000 | Chất liệu thủy tinh; dung tích 3ml, chiều dài 150mm, tiệt trùng
93 | Tube 0,2 ml PCR | Cái | 48000 | Chất liệu nhựa PP, đáy nhọn, dung tích 0.2ml, có nắp đậy, chịu được nhiệt độ hấp tiệt khuẩn, không bám dính, không chứa: DNA, DNase, RNase, Pyrogen, nội độc tố. Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/ FDA. Hấp tiệt trùng được.
94 | Tube 0,5ml PCR | Cái | 3600 | Chất liệu nhựa PP, đáy nhọn, dung tích 0.5ml, có nắp đậy, chịu được nhiệt độ hấp tiệt khuẩn, không bám dính, không chứa: DNA, DNase, RNase, Pyrogen, nội độc tố. Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/ FDA. Hấp tiệt trùng được.
95 | Tube biopure 1,5 ml có nắp | Cái | 107000 | Chất liệu polypropylene, dung tích 1,5ml, loại có nắp bật, thân ống nghiệm có vạch chia thể tích rõ ràng, sắc nét, không chứa: DNA, DNase, RNase, Pyrogen, nội độc tố. Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/ FDA. Hấp tiệt trùng được.
96 | Bơm tiêm sử dụng trong TTON 1ml kim 26 | Cái | 6700 | Chất liệu polyethylene/polypropylene, trong suốt; thể tích 1ml, có vạch chia rõ ràng, sắc nét, dễ rút và bơm thuốc, khi kéo pit-tông êm nhẹ, không rít, đảm bảo không rò rỉ, kim sắc bén với kích thước 26Gx1/2, độ an toàn cao với khóa răng ở đầu (tùy loại) và chuôi bơm tiêm, chịu áp lực cao, tiệt trùng từng cái, không gây độc, không tác dụng phụ
97 | Bơm tiêm sử dụng trong TTON 10ml | Cái | 36000 | Nguyên liệu Polypropylene, trong suốt, thể tích 10ml, không kim, có vạch chia rõ ràng, sắc nét, dễ rút và bơm thuốc, khi kéo pit-tông êm nhẹ, không rít, đảm bảo không rò rỉ, độ an toàn cao với khóa răng ở đầu (tùy loại) và chuôi bơm tiêm, chịu áp lực cao, tiệt trùng từng cái, không gây độc, không tác dụng phụ.
98 | Cassette chứa straw | Cái | 3500 | Dùng để chứa dụng cụ trữ phôi. Chịu được nhiệt độ lạnh sâu, thao tác dễ dàng với phôi, trứng trong môi trường nitơ lỏng. Chiều dài 280mm
99 | Đĩa petri 90mm tiệt trùng | Cái | 6000 | Đĩa nuôi cấy 90 mm, không xử lý bề mặt, kích thước 90mm, tiệt trùng. Có chứng nhận MEA test
100 | Hộp cấy 4 giếng có kiểm tra với phôi trước (tiệt trùng từng cái) | Cái | 25000 | Hộp cấy 4 giếng; trên đĩa và nắp có khía; thành giếng nâng lên 0.8mm; diện tích nuôi cấy là 1.9 cm2/well; đĩa không xử lý bề mặt. Kích thước ngoài của đĩa 66 x 66 mm (±2mm). Có chứng nhận (MEA test) và vô trùng
101 | Kim ICSI (tiệt trùng) | Cây | 1500 | Dùng để tiêm tinh trùng vào bào tương trứng, đầu kim nhọn, thành tiết diện song song dài, góc nghiêng đầu kim 35độ, đường kính ngoài 6-7um, đường kính trong 4.5- 5um hoặc thông số kỹ thuật phù hợp với nhu cầu chuyên môn. Tiệt trùng đóng gói từng cây. Có chứng nhận MEA test. Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc CE/ FDA
102 | Màng lọc tế bào | Cái | 50 | •Lưới nylon chắc chắn với các lỗ kích thước 70 micromet, các lỗ lưới cách đều nhau,đóng gói từng cái, vô trùng • Khung polypropylen được mã hóa màu được đúc có vùng tai cầm để dễ dàng thao tác và nhận diện • Vừa khít với ống Falcon đáy nón 50 ml • Đã được tiệt trùng bằng tia gamma, không gây độc tế bào.
103 | Tip tiệt trùng đóng gói riêng từng cái | Cái | 14000 | Tip tiệt trùng 2- 200mcl, không màng lọc, không chứa: DNA, DNase, RNase, Pyrogen, nội độc tố. Tiệt trùng từng cái đóng gói riêng
104 | Típ tiệt trùng 250mcl | Cái | 60 | Tip tiệt trùng 250mcl, không màng lọc, không chứa: DNA, DNase, RNase, Pyrogen, nội độc tố,
105 | Tube 15 ml đáy nhọn, có chia vạch, nắp vặn, tiệt trùng (dùng trong kỹ thuật IVF) | Cái | 23660 | Chất liệu: polypropylen (PP) trong suốt, có vạch chia thể tích tương ứng là 0,5 ml Dùng để ly tâm tinh dịch, trong kỹ thuật xét nghiệm tinh trùng, Dung tích: 15ml, đáy nhọn, tiệt trùng Có thể chịu được nhiệt độ -80°C Đạt tiêu chuẩn CE, ISO
106 | Băng keo hấp chỉ thị màu | Cuộn | 290 | Băng keo hấp chỉ thị màu, có đường kè xéo thể hiện sự chuyển màu của chỉ thị. Kích thước: 18mm x 50m
107 | Giấy kiểm tra nồi hấp tương thích máy Autoclauv | Tờ | 2400 | Tờ chỉ thị hóa học Bowie-Dick thời gian test 3.5 phút ở nhiệt độ 134°C. Không chì, không có kim loại nặng độc hại. Chỉ thị chuyển từ màu xanh dương sang đen là đạt. Kích thước là 279mm x 216mm
108 | Que test hóa học tương thích máy STERRAD 100S | Que | 21600 | Que có chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2 chuyển từ màu đỏ sang màu vàng sau khi test; Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc CE/ FDA. Dùng cho máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp H2O2.
109 | Vỏ ngoài pozzi 10 mm | Cái | 50 | Vỏ ngoài với đầu nối có khóa LUER, kích thước 10 mm, dài 36 cm
110 | Chỉ khâu hở eo cổ tử cung, dài 40-50cm, 2 kim tròn 48mm x 5mm | Sợi | 150 | Chỉ khâu hở eo cổ tử cung polyester dài 40-50cm, hai kim tròn 48mm x5mm.
111 | Chỉ Nylon số 0, kim tam giác 40mm, chỉ dài ≥100 cm | Sợi | 645 | Chỉ Nylon số 0 polyamide, kim tam giác 40mm, chỉ dài ≥100 cm
112 | Chỉ không tiêu tổng hợp số 0, kim tròn 30-32mm, chỉ dài ≥ 100cm | Sợi | 52933 | Chỉ không tiêu tổng hợp số 0 polypropylene, kim tròn 30-32mm, chỉ dài ≥ 100cm
113 | Chỉ không tiêu tổng hợp số 2/0, 2 kim tròn 30-32mm, chỉ dài 90-100cm | Sợi | 360 | Chỉ không tiêu tổng hợp số 2/0 polypropylene 2 kim tròn 30-32mm, chỉ dài 90-100cm
114 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 3/0 , kim tròn 20mm, chỉ dài 70-80cm | Sợi | 2643 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 3/0 Polyglactin 910, kim tròn 20mm 1/2C, chỉ dài 70-80cm
115 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 2/0 tan nhanh, kim tròn 36-37mm, chỉ dài 90-100cm | Sợi | 29133 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 2/0 tan nhanh Polyglycolic acid, kim tròn 36-37mm 1/2C, chỉ dài 90-100cm. Tan hoàn toàn ≤ 45 ngày
116 | Bơm tiêm khí máu động mạch 1ml | Cái | 7440 | Bơm tiêm 1ml, tráng sẵn Lithium Heparin cân bằng Canxi trên thành ống, hàm lượng 30UI/ml. Có nắp đậy slip-tip. Chế độ tự động có thể cài đặt trước thể tích cần lấy. Thể tích máu cần lấy 0.6ml, chất liệu Polypropylene tỉ trong cao hạn chế sự khuếch tán khí từ bên ngoài vào bên trong và ngược lại
117 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 0 có gai, kim tròn 37mm, chỉ dài 30-31cm | Sợi | 4320 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 0 có gai polyglyconate, kim tròn 37mm 1/2C, chỉ dài 30-31cm
118 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 3/0 tan nhanh, kim tròn 26mm, chỉ dài 70-80cm | Sợi | 720 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 3/0 tan nhanh glyconate, kim tròn 26mm 1/2C, chỉ dài 70-80cm. Tan hoàn toàn ≤ 70 ngày
119 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 3/0, kim tròn 22mm, chỉ dài 70-80cm | Sợi | 720 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 3/0 Glyconate, kim tròn 22mm 1/2C, chỉ dài 70-80cm
120 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 0, kim tròn 30-31mm, chỉ dài 70-80cm | Sợi | 4330 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 0 polyglecaprone, kim tròn 30-31mm 1/2C, chỉ dài 70-80cm
121 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 2/0, kim tròn 26mm có rãnh, chỉ dài 70-80cm | Sợi | 360 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 2/0 polyglecaprone kim tròn 26mm 1/2C có rãnh, chỉ dài 70-80cm
122 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 3/0, kim tròn 17-18mm, chỉ dài 70-80cm | Sợi | 240 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 3/0 polyglecaprone, kim tròn 17mm-18mm 1/2C, chỉ dài 70-80cm
123 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 5/0, 2 kim tròn 17-18mm, chỉ dài 90-100cm | Sợi | 60 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 5/0 Polydioxanone, 2 kim tròn 17-18mm 1/2C, chỉ dài 90-100cm
124 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 6/0 tan chậm, kim tròn đầu tròn 13mm, chỉ dài 40-50cm | Sợi | 36 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 6/0 tan chậm Polydioxanone, kim tròn 13mm 1/2C, chỉ dài 40-50cm
125 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 1 tan cực chậm, kim tròn 40mm, chỉ dài 90-100cm | Sợi | 20 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi số 1 tan cực chậm Poly - 4 - hydroxybutyrate, kim tròn 40mm 1/2C, chỉ dài 90-100cm
126 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 0, có chất kháng khuẩn triclosan, kim tròn 40mm, chỉ dài 90cm | Sợi | 15041 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 0 polyglactin 910, có chất kháng khuẩn triclosan, kim tròn 40mm 1/2C, chỉ dài 90cm
127 | Dây mô tơ dao siêu âm HP054 | Cái | 2 | Bộ phận chuyển đổi năng lượng điện từ sang năng lượng cơ học, kết nối giữa máy phát chính và dụng cụ Harmonic HP054, sử dụng được tối đa 95 lần
128 | Dây mô tơ dao siêu âm HPBLUE | Cái | 2 | Bộ phận chuyển đổi năng lượng điện từ sang năng lượng cơ học, kết nối giữa máy phát chính và dụng cụ xanh HPBLUE, sử dụng được tối đa 100 lần, màu xanh dương
129 | Bộ khăn gây tê ngoài màng cứng | Bộ | 3600 | Chất liệu vải không dệt SMMS, màng nhựa PE 1 x Khăn có lỗ 100 x 80cm, fi 10cm 1 x Khăn PE 70 x 70cm 5 x Gạc vải không dệt 7,5 x 7,5 x 8 lớp 2 x Khăn thấm 30 x 40cm Tiệt trùng từng cái đóng gói riêng
130 | Bộ khăn phẫu thuật lấy thai có kèm túi dịch và màng phẫu thuật | Bộ | 25548 | Chất liệu vải không dệt SMMS, màng nhựa PE 5 khăn thấm 40 x 57cm 2 băng keo OP 10 x 50cm 2 băng keo OP 25 x 50cm 1 áo phẫu thuật cỡ M 2 áo phẫu thuật cỡ L 4 gạc tam giác 2 kẹp rốn 2 que gòn 1 khăn em bé 90 x 120cm 1 khăn em bé 90 x 120cm (Rayon) 1 khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp 120 x 140cm 1 khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp 140 x 150cm 1 khăn phẫu thuật mổ đẻ 194 x 370cm, có vùng thấm hút đặc biệt, có kèm túi thu dịch 270 độ, có màng PT bao toàn bộ phẫu trường 50 x 65cm, có ô đưa bé lên ngực Tiệt trùng từng cái đóng gói riêng
131 | Giấy đo PH | Xấp/100 tờ | 1358 | Dùng để đo ph của dung dịch thang đo từ 1-14, mỗi tờ chiều dài 6cm, chiều rộng 01 cm, màu vàng
132 | Quần giấy | Cái | 11863 | Chất liệu vải PP không dệt. Chiều dài quần 110 cm, lưng thun, có gai dán điều chỉnh vòng bụng. Tiệt trùng từng cái đóng gói riêng
133 | Bàn chải phẫu thuật | Cái | 600 | Dụng cụ vệ sinh tay trước khi mổ. Lông kết chặt và mềm. Hấp được để sử dụng nhiều lần. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO và TCVN/ TCCS
134 | Bình trữ sữa mẹ dùng nhiều lần 250ml | Cái | 7000 | Thể tích: 250ml được in vạch chia thể tích trực tiếp lên chai. Chất liệu: Nhựa Polypropylene không chứa BPA, BPS, DEHP, Phthalaes Phù hợp để sử dụng trong máy rửa chén, và máy tiệt trùng, có thể tái sử dụng. Đảm bảo kín khí và không rò rỉ tối đa khi bảo quản sữa mẹ trong môi trường trữ lạnh hoặc trữ đông.
135 | Bộ dụng cụ mở đường dài 7cm đến 10cm | Bộ | 96 | Cấu tạo gồm: - Kim chọc mạch cỡ 18G hoặc 20G. - Mini plastic guide wire cỡ 0.025'', 0.035", dài 45cm. - Bơm tiêm 2.5ml. - Introducer sheath. - Dilator (que nong). - Dao rạch da. Đặc điểm: - Van cầm máu kiểu "Cross-Cut". - Kích thước: cỡ 7F, dài 7cm, 10cm. - Vật liệu: Dilator chất liệu Polypropylene; Sheath làm bằng ETFE
136 | Bộ mao quản 4 ống 50cm tương thích máy giải trình tự gen ABI 3130 | Cái | 3 | Bao gồm 4 cáp mao quản dài 50 cm.Thời gian chạy: 165 phút tương thích máy giải trình tự gen ABI 3130.
137 | Bóng đèn halogen 15v-150w | Cái | 120 | Bóng đèn Halogen 15v-150w
138 | Cảm biến đo SPO2 tương thích máy GE | Cái | 32 | Tất cả sensor đều không chứa nhựa latex, tương thích máy GE. Dễ dàng làm sạch và tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC
139 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, kích thước 470 x 274 x 90mm | Cái | 11 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, Chất liệu: hợp kim nhôm, kích thước 470 x 274 x 90mm Tiêu chuẩn chất lượng ISO và CE/ FDA
140 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, kích thước 406 x 253 x 56mm | Cái | 11 | Khay lưới đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, có chân, Chất liệu: thép không gỉ, kích thước 406 x 253 x 56mm Tiêu chuẩn chất lượng ISO và CE/ FDA
141 | Nắp hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật | Cái | 11 | Nắp hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, Chất liệu: hợp kim nhôm, kích thước 468 x 294 x 37mm Màng lọc PTFE sử dụng nhiều lần Tiêu chuẩn chất lượng ISO và CE/ FDA
142 | Kềm sinh thiết cổ tử cung đầu bấm 1,5cm-2cm, chiều dài thân 21cm, chiều dài thân và cán 30cm | Cái | 10 | Kềm sinh thiết cổ tử cung đầu bấm 1,5cm-2cm, chiều dài thân 21cm, chiều dài thân và cán 30cm có khoá đầu, tiêu chuẩn ISO, EC/FDA
143 | Mask thanh quản Proseal | Cái | 10 | Vật liệu silicone y tế, mềm dễ luồn, không độc hại, không kích ứng, tương thích sinh học tốt. Mask thanh quản 2 nòng dùng 1 lần có đường dẫn dây bơm khí bên trong thân mask , đặt ống nội khí quản và ống hút dịch thông qua mask thanh quản, các cỡ 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5. Tiệt trùng, sử dụng nhiều lần, không DEHP, không Latex Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE, ISO.
144 | Mỏ vịt inox | Cái | 190 | Chất liệu inox không gỉ, cỡ nhỏ và trung. Hấp tiệt trùng tái sử dụng nhiều lần
145 | Mỏ vịt nhựa | cái | 3500 | Chấu liệu nhực PP/ PS trắng trong, độ trơn láng cao. Không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng. Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc CE/ FDA
146 | Nhiệt kế đo trán | Cái | 19 | Độ nhạy; Độ chính xác cao. Dễ sử dụng. phải được kiểm định của cơ quan có chức năng kiểm định.
147 | Nhíp Bipolar mổ hở, đầu nhíp 1,5- 2mm | Cái | 10 | Tổng chiều dài 20 cm, đầu đốt 1.5-2.0mm, cán cong bayonet. Đầu đốt chống dính ngăn cản hiện tượng quá nhiệt khi đốt. Đầu đốt thiết kế vi cấu trúc (micro-structure) cải thiện khả năng giữ chặt mô khi kẹp. Khớp nối có tính năng định hướng độ khép chính xác giữa hai đầu tip, hỗ trợ lực đàn hồi mạnh cho bóc tách mô. Có quy định mã màu ở chuôi cắm để phân biệt kích thước đầu tip. Kẹp đốt có thể hấp tiệt trùng. Cán cong bayonet giúp tay phẫu thuật viên và dây nối không cản trở vùng quan sát trong phẫu trường
148 | Van tạo áp lực dùng nhiều lần cho bộ dây CPAP tương thích máy thở | Bộ | 10 | Van tạo áp lực CPAP dùng nhiều lần. Cho máy giúp thở Medijet Giúp tăng dung tích cặn chức năng, cải thiện trở kháng đường thở.
149 | Xe lăn Inox người lớn | Cái | 6 | Khung bằng thép crom; tựa tay và chân cố định, bánh xe sau dạng đúc, bánh trước bằng nhựa PVC
150 | Bộ 8 mao quản dài 50cm tương thích máy ABI 3500 | Bộ | 4 | Bao gồm 8 cáp mao quản dài 50 cm, tương thích với máy ABI3500