## Danh mục mời chào giá
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
Gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm số 8 năm 2023
STT | Danh mục hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
Lô 1. Hóa chất xét nghiệm nhuộm mẫu mô tự động Hematoxylin & Eosin
1 | Bộ hóa chất nhuộm tự động gồm: Hematoxylin, Eosin, Bluing buffer, Mounting medium, Cover glasses | Bộ nhuộm tự động Hematoxylin & Eosin yêu cầu phải đầy đủ các loại sau: Hematoxylin, Eosin, Bluing buffer, Mounting medium, Cover glasses nhân tế bào bắt màu xanh tím;hồng cầu, bào tương bắt màu hồng. Mounting medium: trong suốt, không tạp chất, chiết quang, độ bám dính cao, giữ màu bền lâu- ổn định. Không cặn bẩn. Cover glasses: đạt chuẩn kích cỡ: 24x50mm, trong suốt | Test | 156000
| Lô 2. Hóa chất xét nghiệm miễn dịch tự động (máy Ichroma hoặc tương đương) |  |  |  | tham dự trọn lô
2 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm miễn dịch D-Dimer | * D-Dimer Control được thiết kế để sử dụng trong chẩn đoán in vitro trong việc kiểm soát chất lượng của Kit xét nghiệm D - Dimer "D-Dimer Assay Kit". Dạng đông khô. *Thành phần: D‐Dimer Control bao gồm ‘ D‐Dimer Control level 1’, ‘ D‐Dimer Control level 2’, ‘Hướng dẫn sử dụng’ và ‘Barcode Sheet’. - Control chứa dung dịch stock chuẩn D - Dimer và huyết thanh Ngựa. | hộp | 156
3 | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch D-Dimer | *Bộ hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang (FIA) để xác định định lượng D-Dimer trong máu toàn phần/huyết tương của người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch sandwich *Thành phần gồm: Cartridge, Đệm phát hiện, Hướng dẫn sử dụng và ID chip. - Cartridge chứa màng được gọi là dải xét nghiệm có kháng D-Dimer người ở vạch xét nghiệm và streptavidin ở vạch kiểm soát. - Bộ đệm phát hiện chứa chất liên hợp huỳnh quang kháng D-Dimer người, chất liên hợp huỳnh quang biotin-BSA, albumin huyết thanh bò (BSA) làm chất ổn định và sodium azide làm chất bảo quản trong nước muối đệm photphat (PBS). *Dải làm việc: 50-10,000 ng/mL | test | 1152
4 | Hóa chất kiểm chuẩn của xét nghiệm miễn dịch CEA | * Tumor marker Control được dùng để kiểm soát chất lượng của bộ xét nghiệm chất chỉ điểm khối u (PSA, AFP, CEA) được sản xuất/cung cấp bởi Boditech Med Inc. *Thành phần: - Tumor marker Control được cung cấp ở dạng đông khô. - Chất kiểm chứng chứa dung dịch chuẩn gốc PSA, dung dịch chuẩn gốc AFP, dung dịch chuẩn gốc CEA và huyết thanh ngựa. - Các vật liệu kiểm chứng được đựng trong lọ, lọ tiếp tục được đóng trong hộp. | hộp | 40
5 | Hóa chất xét nghiệm HbA1c | *Bộ hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang (FIA) để xác định định lượng HbA1c (Hemoglobin A1c) trong máu toàn phần của người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch sandwich *Thành phần gồm: Cartridge, Ống đệm phát hiện, Lọ đệm tán huyết, Hướng dẫn sử dụng và ID chip. - Cartridge chứa màng được gọi là dải xét nghiệm, mà kháng HbA1c người ở vạch xét nghiệm và IgG của thỏ ở vạch kiểm soát. - Bộ đệm phát hiện chứa chất liên hợp huỳnh quang A0 chống hemoglobin người, chất liên hợp huỳnh quang IgG từ dê kháng thỏ, albumin huyết thanh của bò (BSA) như một chất ổn định và natri azide làm chất bảo quản trong nước muối đệm phosphat (PBS). - Dung dịch đệm tán huyết chứa tween 20 và sodium azide như một chất bảo quản trong nước muối đệm phosphat (PBS) *Dải làm việc: NGSP (%): 4-15 % | test | 168
6 | Hóa chất kiểm chuẩn của xét nghiệm HbA1c | * HbA1c Control được thiết kế để sử dụng trong chẩn đoán in vitro trong việc kiểm soát chất lượng của bộ kit xét nghiệm HbA1c Assay Kit. Dạng đông khô. *Thành phần: HbA1c Control bao gồm ' HbA1c Control level 1',‘ HbA1c Control level 2’, ‘Hướng dẫn sử dụng’ và ‘Barcode Sheet’. - Control có chứa HbA1c stock và huyết thanh ngựa | hộp | 16
7 | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch PCT | *Hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang (FIA) để xác định định lượng Procalcitonin (PCT) trong máu toàn phần/huyết thanh/huyết tương người. *Nguyên lý đo: Phương pháp xét nghiệm miễn dịch sandwich *Thành phần gồm: Cartridges, Ống phát hiện, Dung dịch pha loãng phát hiện, Hướng dẫn sử dụng và ID chip - Cartridge chứa màng được gọi là dải xét nghiệm có kháng PCT người ở vạch xét nghiệm và IgY của gà ở vạch kiểm soát. - Ống phát hiện có một hạt chứa liên hợp huỳnh quang kháng PCT người, liên hợp huỳnh quang kháng IgY gà, albumin huyết thanh bò (BSA), Sucrose làm chất ổn định và sodium azide làm chất bảo quản trong dung dịch muối phosphate được đệm (PBS). - Dung dịch pha loãng phát hiện chứa sodium azide làm chất bảo quản trong dung dịch muối phosphate được đệm (PBS). *Dải hoạt động: 0.1-100 ng/mL | test | 264
8 | Hóa chất kiểm chuẩn của xét nghiệm miễn dịch PCT | *PCT Control được sử dụng nhằm mục đích kiểm soát chất lượng của bộ xét nghiệm PCT . Dạng đông khô. *Thành phần: PCT Control bao gồm ‘ PCT Control level 1’, ‘PCT Control level 2’, ‘Hướng dẫn sử dụng’ và ‘Giá trị Control & Barcode Sheet’. - Control chứa procalcitonin tái tổ hợp và sodium azide trong huyết thanh ngựa. | hộp | 26
9 | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch NT-proBNP | *Bộ hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang (FIA) để xác định định lượng NT-proBNP trong máu toàn phần/huyết thanh/huyết tương người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch sandwich *Thành phần gồm: Cartridge, Ống phát hiện, Dung dịch pha loãng phát hiện, Hướng dẫn sử dụng và ID chip. - Cartridge chứa màng được gọi là dải xét nghiệm có streptavidin ở vạch xét nghiệm và IgY gà ở vạch kiểm soát. - Ống phát hiện có 2 hạt chứa liên hợp huỳnh quang kháng NT-proBNP, liên hợp huỳnh quang kháng IgY gà, liên hợp kháng NT-proBNP-biotin, chất chặn HAMA, albumin huyết thanh bò (BSA), sucrose làm chất ổn định và sodium azide làm chất bảo quản trong Tris-Cl. - Dung dịch pha loãng phát hiện chứa tween 20 là chất hoạt động bề mặt và NaCl trong MES. *Dải làm việc: 10-30,000 pg/mL *LoD: 7 pg/mL *LoQ: 10 pg/mL | test | 600
10 | Hóa chất kiểm chuẩn của xét nghiệm miễn dịch NT-proBNP | * Cardiac Control được sử dụng trong chẩn đoán in vitro trong việc kiểm soát chất lượng của kit xét nghiệm tim mạch "Cardiac Assay Kit". Dạng đông khô. *Thành phần: Cardiac Control bao gồm ‘Cardiac Control level 1’, ‘Cardiac Control level 2’, ‘Hướng dẫn sử dụng’ và ‘Giá trị Control & Barcode Sheet’. - Control chứa phức hợp troponin tim mạch người, CKMB protein người, kháng nguyên Myoglobin, NT - proBNP tái tổ hợp người và huyết thanh ngựa. | ml | 48
11 | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch CEA | *Bộ hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang (FIA) để xác định định lượng CEA trong huyết thanh/huyết tương người. *Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch sandwich *Thành phần gồm: Cartridge, Ống đệm phát hiện, Hướng dẫn sử dụng và ID chip. - Cartridge chứa màng được gọi là dải xét nghiệm có kháng CEA của người ở vạch xét nghiệm và IgY của gà ở vạch kiểm soát. - Bộ đệm phát hiện chứa chất liên hợp huỳnh quang CEA kháng người, chất liên hợp huỳnh quang kháng IgY gà, albumin huyết thanh bò (BSA) làm chất ổn định và sodium azide trong nước muối đệm photphat (PBS) làm chất bảo quản. *Dải làm việc: 1-500 ng/mL | test | 504
12 | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch Ferritin | *Hóa chất xét nghiệm sử dụng phương pháp xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang (FIA) để xác định định lượng Ferritin trong huyết thanh/huyết tương người *Nguyên lý đo: Phương pháp xét nghiệm miễn dịch sandwich *Thành phần gồm Cartridge, Ống phát hiện, Dung dịch pha loãng phát hiện, Hướng dẫn sử dụng và ID chip - Cartridge chứa màng được gọi là dải xét nghiệm có kháng Ferritin người ở vạch xét nghiệm và streptavidin ở vạch kiểm soát. - Ống phát hiện (detector tube) có một hạt chứa liên hợp huỳnh quang kháng Ferritin người, liên hợp huỳnh quang biotin-BSA, albumin huyết thanh bò (BSA) làm chất ổn định và sodium azide làm chất bảo quản trong nước muối đệm photphat (PBS). - Dung dịch pha loãng phát hiện có chứa sodium azide làm chất bảo quản trong nước muối đệm photphat (PBS). *Dải làm việc: 10-1,000 ng/mL *Quy cách: Gồm 1 hộp Cartridge: 25 Cartridge, 25 Ống phát hiện, 1 Dung dịch pha loãng phát hiện, 1 Hướng dẫn sử dụng và 1 ID chip | test | 720
13 | Hóa chất kiểm chuẩn của xét nghiệm miễn dịch Ferritin | * Ferritin Control được thiết kế để sử dụng trong chẩn đoán in vitro trong việc kiểm soát chất lượng của Kit xét nghiệm Ferritin. Dạng đông khô. *Thành phần: Ferritin Control bao gồm ‘ Ferritin Control level 1’, ‘ Ferritin Control level 2’, ‘Hướng dẫn sử dụng’ và ‘Barcode Sheet’. - Control có chứa Ferritin Protein Stock và huyết thanh ngựa | hộp | 52
Lô 3. Hóa chất miễn dịch sàng lọc trước sinh (Phương pháp miễn dịch huỳnh quang)
14 | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu free beta HCG | • Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu Free hCGβ dùng cho sàng lọc trước sinh (double test - thai kỳ I hoặc triple test - thai kỳ II); • 01 bộ gồm thuốc thử cho 96 xét nghiệm; • Sử dụng cho mẫu huyết thanh; • Sử dụng với thiết bị tự động; • Độ đặc hiệu phân tích: mẫu huyết thanh với nồng độ hemoglobin ≤ 5g/L không gây nhiễu đến xét nghiệm. Chứng nhận đạt chuẩn CE-IVD | Test | 29952
15 | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu hAFP dùng cho sàng lọc trước sinh ( triple test - thai kỳ II) | • Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu hAFP dùng cho sàng lọc trước sinh (triple test - thai kỳ II); • Sử dụng cho mẫu huyết thanh hoặc mẫu dịch ối; • Sử dụng với thiết bị tự động; • Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan; • Độ nhạy ≤ 0.1 U/mL • Độ đặc hiệu phân tích: mẫu huyết thanh với nồng độ hemoglobin ≤ 480 mg/dL không gây nhiễu đến xét nghiệm; • Đạt CE-IVD | Test | 3456
16 | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu UE3 dùng cho sàng lọc trước sinh ( triple test - thai kỳ II) | • Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu uE3 dùng cho sàng lọc trước sinh (triple test - thai kỳ II); • Sử dụng cho mẫu huyết thanh; • Sử dụng với thiết bị tự động và bán tự động; • Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan; • Độ đặc hiệu phân tích: mẫu huyết thanh với nồng độ hemoglobin ≤ 5g/L không gây nhiễu đến xét nghiệm; Đạt chuẩn CE-IVD | Test | 3456
Lô 4. Hóa chất xét nghiệm cấy định danh và kháng sinh đồ tự động
17 | Panel định danh, kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | - Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, Macrolide Lincosmide, Quinolone, Tetracyclinee, Fusidane, Oxazolidinone, Nitrofuran, Glycopeptide, Macrolides Lincosmides Streptogramins, Folate Antagonist. | Panel | 3200
18 | Môi trường Chromagar Candida | - Dùng để phân lập nấm men và nấm sợi; phân biệt Candida albicans, C.tropicalis và C.krusei. - Thành phần môi trường bao gồm: Chromopeptone, Glucose, Chromogen Mix, Chloramphenicol, Agar | Gram | 8500
19 | Thioglycolate Medium | Thành phần: ,Yeast extract, Dextrose (Glucose), Sodium chloride, L-Cystine, Sodium thioglycollate, Resazurin sodium, Agar pH sau khử trùng ( tại 25°C): 7.1±0.2. Qui cách: hộp ≤ 500g | Gram | 11000
Note on E20: slts 3 tháng đầu+3 tháng giữa

## Mẫu báo giá
BÁO GIÁ
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan
STT | Danh mục trang thiết bị y tế | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng/khối lượng | Đơn giá (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND) | Thành tiền (VND)
1
2
n
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))