# Phụ lục II

# CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

(Kèm theo Thông báo số          /BVTD-HCQT ngày       tháng       năm 2026 của Bệnh viện Từ Dũ)

## 1. MÁY CẮT ĐỐT NỘI SOI

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2026 trở về sau, mới 100% |  |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |  |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn FDA (Mỹ) hoặc MDR |  |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |  |
| 5 | Môi trường hoạt động: |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |  |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |  |
| 6 | Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 |  |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
| 1 | Máy chính: 01 cái |  |
| 2 | Phụ kiện tiêu chuẩn đồng bộ đi kèm: |  |
|  | - Bản điện cực trung tính sử dụng nhiều lần: 01 cái |  |
|  | - Cáp nối điện cực trung tính sử dụng nhiều lần: 01 cái |  |
|  | - Tay dao đơn cực kèm cáp nối: 01 cái |  |
|  | - Tay dao lưỡng cực kèm cáp nối: 01 cái |  |
|  | - Đầu điện cực đơn cực : 01 cái |  |
|  | - Đầu đốt lưỡng cực đầu cong 45 độ: 01 cái |  |
|  | - Bàn đạp chân điều khiển: 01 cái |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |  |
| III | YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT |
| 1 | Công suất cho chức năng đơn cực tối đa: ≥ 400 W |
| 2 | Công suất cho chức năng lưỡng cực tối đa: ≥ 400W |
| 3 | Điều khiển bằng màn hình cảm ứng |
| 4 | Có ≥ 2 cổng kết nối đơn cực và ≥ 2 cổng kết nối lưỡng cực |
| 5 | Cho phép cài đặt chương trình theo nhu cầu sử dụng |
| 6 | Thiết bị có ≥ 12 chế độ cắt đơn cực |
| 7 | Thiết bị có ≥ 7 chế độ đốt cầm máu đơn cực |
| 8 | Thiết bị có ≥ 4 chế độ cắt lưỡng cực, trong đó có chế độ cắt lưỡng cực trong môi trường nước muối |
| 9 | Thiết bị có ≥ 9 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực, trong đó có chế độ đốt cầm máu lưỡng cực trong môi trường nước muối |
| 10 | Thông báo lỗi với các thông tin lên màn hình khi xảy ra lỗi vận hành và lỗi hệ thống |
| 11 | Có cảnh báo bằng tín hiệu và âm thanh |
| 12 | Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi đang sử dụng tại bệnh viện |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |

2. MÁY BÀO MÔ NỘI SOI

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2026 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 6 | Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính: 1 Cái |
| 2 | Phụ kiện tiêu chuẩn đi đồng bộ đi kèm: |
|  | - Cáp nguồn dài 3m: 1 Cái |
|  | - Bàn đạp điều khiển, loại chống nước: 1 Cái |
|  | - Dây cáp nối máy bào mô, hấp tiệt trùng được: 3 cái |
|  | - Tay bào mô (gồm: tay cầm, tay cắt và lưỡi bào mô đường kính 15mm): 3 cái |
|  | - Tay bào mô (gồm: tay cầm, tay cắt và lưỡi bào mô đường kính 12mm): 3 cái |
|  | - Dung dịch làm sạch động cơ: 1 Chai |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT |
| 1 | Lựa chọn giữa tối thiểu 3 chương trình Vario với phạm vi tốc độ cụ thể, thay thế cho phạm vi tốc độ có thể điều chỉnh tự do |
| 2 | Tốc độ thay đổi ở chế độ Vario, có thể điều khiển liên tục bằng bàn đạp hoặc tương đương |
| 3 | Công suất tiêu thụ: ≤ 60 VA |
| 4 | Mô-men xoắn cực đại: ≥ 80 Ncm |
| 5 | Phạm vi tốc độ: ≥ 1.000 vòng/phút |
| 6 | Điều khiển bằng Bàn đạp chân Vario hoặc tương đương |
| 7 | Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi đang sử dụng tại bệnh viện |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |

3. MÁY BƠM KHÍ CO2 NỘI SOI

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2026 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 6 | Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính: 1 Cái |
| 2 | Phụ kiện tiêu chuẩn đi đồng bộ đi kèm: |
|  | - Dây bơm khí CO2, dùng nhiều lần: 1 Cái |
|  | - Phin lọc khí, dùng 1 lần: 1 Cái |
|  | - Bộ phụ kiện lắp đặt tiêu chuẩn: 01 bộ |
| 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT |
| 1 | Điều khiển bằng màn hình cảm ứng hoặc phím bấm |
| 2 | Có thể hiển thị tối thiểu thông tin về chế độ và các thông số bơm khí cài đặt và thực tế |
| 3 | Có tính năng điều chỉnh lưu lượng bơm tự động |
| 4 | Có tính năng an toàn: giảm áp lực (hoặc xả khí) khi khí quá áp |
| 5 | Lưu lượng bơm cài đặt được trong khoảng từ: ≤ 0.1 đến ≥ 40 lít / phút |
| 6 | Áp lực bơm cài đặt được trong khoảng: từ ≤ 03 đến ≥ 25 mmHg |
| 7 | Có tính năng loại bỏ khói trong quá trình phẫu thuật (tích hợp hoặc tách rời) |
| 8 | Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi đang sử dụng tại bệnh viện |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |

4. MÁY HÚT DỊCH NỘI SOI

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2026 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 6 | Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính: 1 Cái |
| 2 | Phụ kiện tiêu chuẩn đi đồng bộ đi kèm: |
|  | - Bộ dây tưới: 01 bộ |
|  | - Dây bơm, loại dùng nhiều lần: 5 cái |
| 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT |
| 1 | Thiết bị được vận hành và quan sát trên màn hình. |
| 2 | Thiết kế kiểu bơm nhu động (bơm con lăn) hoặc tương đương |
| 2 | Màn hình hiển thị giá trị cài đặt và giá trị thực tế của áp lực tưới/ lưu lượng tưới để theo dõi |
| 3 | Có chức năng đảm bảo an toàn và hiển thị thông báo khi máy bị lỗi |
| 4 | Thông số kỹ thuật: |
|  | - Áp lực tưới điều chỉnh được: từ 20mmHg đến 150 mmHg |
|  | - Lưu lượng tưới điều chỉnh được: từ 200 ml/phút đến 600 ml/phút |
|  | - Lưu lượng hút điều chỉnh được: từ 10 ml/phút đến 180 ml/phút |
| 5 | Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi đang sử dụng tại bệnh viện |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |